苏州市立医院(本部+东区)医疗设备集中维保项目整体要求

一、项目内容：

（一）服务内容：包含但不限于故障设备维修、设备定期日常维护保养、设备定期巡检、设备资产清点、配合设备质控检查、协助计量检测等。

（二）服务范围

对医院资产账册上的医疗设备（包含医院年度采购新增设备）进行打包服务，其中有保修合同及未出保设备，本项目中标服务商负责联系服务提供商或原厂，并监督反馈其服务质量；处于脱保状态设备，本项目中标商提供该类设备的故障维修、日常巡检保养等服务。

医院所有医疗设备（除治疗车、护理车等不锈钢制品）及少量非医疗设备(物流传输系统/药剂科设备)纳入资产管理（独立的管理软件系统）及整体打包维保。

（三）项目背景

1、2023年苏州市立医院（本部）和苏州市立医院（东区）脱保状态的大型设备清单：

| 医院 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部 | 全身X射线计算机断层扫描系统 | Revolution CT | 1 | 通用电气医疗系统有限公司 |
| 本部 | 核磁共振 | SKyra3.0TMR | 1 | 德国 SIEMENS AG |
| 本部 | 高档多排螺旋CT系统 | iCT | 1 | 荷兰飞利浦 |
| 本部 | 核磁共振 | Achieval/1.5t双模 | 1 | 荷兰飞利浦 |
| 本部 | 螺旋CT | 64排Brilliance | 1 | 以色列飞利浦 |
| 本部 | 医用血管造影X射线系统 | UNIQ FD20 | 1 | Philips Medical Systems Nederland B.V |
| 本部 | DSA | ARTIS ZEEGO III | 1 | 德国西门子 |
| 本部 | 全身用X射线计算机体层摄影装置 | Optima CT620 | 1 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 |
| 本部 | 全数字化小平板心血管造影系统 | Artis zee ceilinh | 1 | 德国西门子 |
| 本部 | 数字乳腺X射线系统 | MAMMOMAT Inspiration | 1 | 德国西门子 |
| 东区 | 医用直线加速器 | TrueBeam | 1 | 瓦里安 |
| 东区 | 医用直线加速器 | 23EX | 1 | 美国瓦里安 |
| 东区 | 计算机X射线断层扫描设备 | Brilliance iCT | 1 | 飞利浦医疗 |
| 东区 | 数字乳腺X射线摄影系统 | Selenia Dimensions | 1 | HOLOGIC,INC |
| 东区 | 血管造影机 | Artis zeego | 1 | 西门子 |
| 东区 | X射线计算机断层摄影设备（CT） | 455011009021 | 1 | Philips Medical Systems NL B.V |
| 东区 | 磁共振成像系统 | uMR 770 | 1 | 上海联影医疗科技有限公司 |
| 东区 | 磁共振成像系统 | MAGNETOM Aera | 1 | 西门子医疗设备有限公司 |
| 东区 | 全身用X射线计算机体层摄影装置 | Discovery CT590 RT | 1 | 通用电气医疗系统有限公司 |
| 东区 | X射线计算机体层摄影设备 | Optima CT620 | 1 | 通用电气医疗系统有限公司 |

二、项目整体要求

（一）人员要求

1、中标方能够为医院派驻至少20名专职专业维修工程师驻场,所有驻场工程师需有1年以上医疗设备维修相关经验,合同服务期内场地核心人员不得变动（场地主管、重点科室工程师等）,其他人员变动须提前1个月通知医院，并经医院管理部门批准后方能入职。合同服务期内驻场工程师流动率控制在15%以内，人员变动超过15%或未提前通知医院在年度考核中按规定扣除相应服务费。

2、维保工程师应树立为医院、病人服务的思想，每次上门服务必须与使用部门负责人或医院维修人员充分沟通，在尽量不影响科室诊断、检查并征得同意才可以进行；除了驻场工程师外，任何人不得不经允许接触院方资产，有外部人员维保维修活动需提前报备医院设备管理部门；服务质量满足采购人使用要求及国家有关强制标准。

3、每次维修保养，驻场工程师必须填写维修保养工作单，工作单需详细列明本次维护、保养、维修的内容、更换的耗材及零备件，并需使用部门现场工作人员及医院区域维修负责人验证签名确认交医院保存,并将工单上传至医院设备管理系统中。

4、驻场工程师要遵守医院规章制度，听从医院指派人员的指导。

5、驻场工程师需爱护医院的一切财物，在维护保养过程中损坏财物，等价赔偿。

（二）大型医疗设备维保要求

1、在服务周期内，原签订的维保合同尚在合同期内的，如不能终止的继续按原合同履行，费用从中标价格中扣除，出保后由中标方与原厂签订维保合同，并提供合同复印件交采购人备案；已出产品保修期的设备：放射科，放疗科，介入部门大型高端设备、高档超声设备等要求原厂服务（要求维修工程师具备该设备原厂维修服务资质证明），普放、超声、内窥镜以及呼吸机、麻醉机、血透机、除颤仪、人工复苏机等急救、生命支持类设备要求原厂维修（要求维修工程师具备该设备原厂维修服务资质证明）或使用合法原厂全新配件或如原厂相关设备停产则使用匹配备件。

2、大型医疗设备出保前2个月医院提前通知中标方与原厂进行谈判，中标方须对医院大型医疗设备质保、出保与入保无缝衔接，因非中标方原因导致的无法续签,须提前1个月书面告知医院,如因未及时入保所造成的所有损失由中标方承担。

（三）普通设备日常维修要求

1、提供服务专线电话365天开通，24小时有专人接听；设备故障出现后，工作日15分钟内，非工作日2小时内工程师及时响应到达现场，急救手术设备在治疗运行过程中发生故障立即赶往现场，不得以任何非不可抗力的理由拖延维修响应时间。全年周一至周日365日含节假日24小时正常提供维修服务以保证科室设备的正常使用。若遇到故障需更换配件而要停机的，须提前通知科室主任及设备管理部门并告知该配件最快能更换时间，及时处理故障，保证科室设备的正常使用。根据医院对不同设备保障等级的要求不同，在重点科室（手术室、超声室、内镜中心、血透室、急诊科、ICU、EICU、RICU、新生儿科、生殖中心、检验科）重点设备未能及时修复时，提供备用机（如有），以保证医院日常运营。

2、中标方对用于保养及维修中需更换的零配件（不包含作用于人体的一次性耗材、手术器械、办公设备耗材）进行免费维修更换，更换的配件如球管、磁体、平板探测器等必须为合法渠道的原厂同型号备件或匹配备件且是未曾使用过的全新备件（提供相应佐证材料）。

3、保证为用户提供及时准确的维修服务和备件供应，保证所保设备在服务期内开机率≥ 95%，按全年 365 天计算，包含节假日，即停机时间不超过 18 天（特殊情况除外）。停机累积时间超出部分，每多停机 1 天，扣除该设备平均每日维保费用应付款的3倍。

（四）医疗设备定期巡检保养要求

1、投标人需安排专职人员在医院各个科室进行日常巡检，巡检周期每月不少于1次，中标方应根据风险等级编制各科室医疗设备巡检计划，经医院设备主管部门审核后，按计划对医院的医疗设备进行定期巡检。每次服务需详细记录，并提交原始资料给医院设备管理部门备案，所有数据需采集至设备管理系统进行信息化管理。急救生命支持类医疗设备要始终保持在待用状态,维修时间超过7天须提供备用机(如有).

2、投标人需安排专职人员对医院的医疗设备进行预防性维护及清理工作，根据医院医疗设备使用情况及设备厂家要求（如有），制定详细的保养计划，经医院设备主管部门审核后，按计划对医院的医疗设备进行定期保养。构建医院设备预防性维护体系，完善用户针对设备管理上的日常维护、性能校正、设备保养、安全检测等环节并出具完整的保养报告，每次服务需详细记录，并提交原始资料给医院设备管理部门备案，所有数据需采集至设备管理系统进行信息化管理。

（五）医疗设备计量和质控要求

1、凡属于国家规定的强检、校准设备的，中标方在录入系统时都按照强检、校准要求建立强检、校准计划，并设定提醒周期，责任到具体驻场工程师。协助医院完成检定设备产品的检测，确保医院在用设备符合法规标准。负责把检测报告上传到设备管理软件对应的强检、校准设备中作为检测历史记录保存。中标方需积极协助医院密切配合有关部门的检测工作，包括检测前全面调校。若检测的相关技术指标不能达标，应视为设备故障，中标方在接到医院通知后，须积极配合，及时调试、修复。

2、为特种设备如压力容器、放射设备等逐台建立检测、校验计划，并设定提醒周期，责任到具体驻场工程师。协助医院完成检定设备产品的检测，使得医院在用设备符合法规标准。负责把检测报告上传到设备管理软件对应的设备中作为检测历史记录保存。

3、医院在用设备使用质量监管服务：定期做好每台设备的质量管理，配合医院设备管理部门对临床在用医疗设备合规性、使用流程合规性、使用风险评估与防范、对疑似不良事件登记、事件可追溯性等内容开展质控管理服务。

4、对于重要生命支持类设备（例如除颤，呼吸机，血透机，监护，电刀）等设备，在例行保养、巡检和维修后逐步对此类设备做出相应的抽检，以确保在使用过程中和维修结束后相应的关键技术性能和指标达到安全技术要求，检测报告应记录在案并签字后上传到设备管理软件作为历史记录，从而确保医院整体医疗设备质量体系有系统性的提升。

（六）设备管理软件要求

1、设备管理软件要求：中标方须免费提供一套具有自主知识产权的医疗装备管理系统供医院使用；该管理系统为医院固定资产，不得设置任何密码或者类似硬件软件，限制医院任何权限以及使用；必须实现本地化部署，保证医院信息安全；能在使用期间内提供软件维护和更新并根据医院需求调整软件流程、模块、功能等,可以实现多院区医疗设备一体化智能管理。

2、维保托管服务结束或终止，中标方须保证合作期间的所有资料平稳交接，设备管理软件和所有历史数据归医院所有，必须确保系统能正常使用，并提供后续软件系统的维护服务。

3、中标价格包含设备管理系统软件的费用以及软件维护、升级、调整的费用。

（七）其他设备管理服务要求

1、协助医院开展新进医疗设备验收、新进医疗设备资料存档、设备调配、对已购未结束医疗设备维保合同管理、有关信息数据统计、报废等服务工作。

2、对医疗设备操作人员进行相应的设备操作培训，为临床使用医疗设备提供技术支持、业务指导、安全保障与咨询服务。

3、中标方每个月须向医院提交一次维修保养总结及设备运行报告、提交半年、一年的年度维修保养总结报告，合同到期后一周内还须向医院提交合同期维修保养总结报告。总结报告内容应包含设备目前运行状态、本次总结周期内服务内容清单、所产生的零备件费用。

4、医院每季度组织管理人员、设备使用科室工作人员、医院设备管理部门就中标方的服务态度、响应时间、维修技术、修复速度等进行综合评价，其评价结果将作为年度末期付款及考核的依据。